鹿寨县2022年广西农作物重大病虫观测场

建设项目实施方案

为提升我县农作物重大病虫监测预警能力，科学指导防控工作，遏制病虫发生危害，保障农业生产安全、农产品质量安全、农业生态环境安全。根据自治区农业农村厅及自治区植保站的工作部署，结合我县实际情况，为确保我县重大病虫观测场项目建设工作顺利实施，特制定本方案。

一、项目指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央农村工作会议、中央一号文件精神，按照自治区农业农村厅工作部署，深化农业供给侧结构性改革为主线，以绿色发展为导向，创新推进我县农作物病虫监测预警智能化，利用灯光、性诱监测自动计数、田间小气候实时监测、病虫害远程监控信息自动接入，实时共享，为病虫发生、环境影响因子等数据深度挖掘和智能化监测预警模型建立奠定基础；通过病虫害监测设备的正常运行，及时采集、发布和上报农作物重大病虫信息，进一步提高我县农作物重大病虫害监测预警能力及科学防控能力。

二、工作目标

切实加强我县农作物重大病虫害监测调查工作，完善发生趋势会商制度和灾情报告制度，提升重大病虫监测预警水平，及时采集和上报重大病虫监测调查信息，提高预报准确率、覆盖面和时效性，做到重大病虫中长期预报准确率80%以上、短期预报准确率90%以上，预警信息覆盖100%乡镇，90%以上行政村。

三、项目建设内容、地点、规模、负责人等

1、建设内容：按照先进、实用的原则，购置农作物病虫智能监测设施设备，建设我县重大病虫观测场1个，并保障病虫害监测设备正常运行。

2、资金来源：自治区财政安排观测场项目建设经费50万元。

3、资金用途：根据桂农厅办发〔2022〕23号精神，项目资金主要用于配置智能虫情测报灯、性诱监测诱捕器、气候监测仪、鼠情监测预警系统或高空测报灯、田间实时监测物联网和数据传输、汇总、分析等软硬件设施设备，以及简易交通工具等。

4、建设地点：中渡镇马安村

5、项目建设规模：项目占地面积约0.2亩（实地测量为准，建议面积10m*10m）。

6、项目建设负责人：廖武放

联系电话：07726813301

四、设备选配、采购程序

设备采购选择符合国家或行业技术标准，或经全国、省（市、自治区）级植保机构组织的2年4地试验，证明技术成熟、性能优良、运行稳定的产品。实现局域网和广域网的互连互通，实现采集数据的自动收集、实时录入和规范处理。设备采购以政府采购程序进行。

五、项目主要支出计划概算

仪器设备及运行软件采购、观测场基础建设服务采购共50万元。其中：

1、主要仪器设备及配套软件采购45万元；

2、通电线路、网络，基础设施、保护围栏等共5万元。

六、实施进度

1、2022年4月1日以前，将实施方案及责任人情况（包括单位、职务职称、联系方式等）上报自治区植保总站。

2、开展相关工作。2022年4—10月，按照实施方案，开展观测场选定、监测仪器设备采购、安装等工作。

3、2022年11—12月，开展监测仪器设备的试用、观测数据采集及项目总结等工作。

- 完成工作总结。2022年12月30日前，各地完成项目工作总结（项目总结），并上报总结自治区植保总站。

附表：2022年鹿寨县重大病虫害观测场建设项目概算表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价 | 技术参数、性能（配置）及其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虫情信息采集系统 | 1套 | 11.5万 | ★1、虫情信息采集：参照GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯标准（响应文件中必须提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖竞标人公章)； 1.1绝缘电阻：≧2.5MΩ；符合GB-10396的安全标志； 1.2电源：AC 220V；功率≤450W； 1.3灯管启动时间：≤5s； 1.4撞击屏：单屏尺寸：长595±2㎜,宽213±2㎜,厚约5㎜； 1.5光传感器：按外界光线，自动控制、外界强光瞬间照射不改变工作状态； 1.6处理仓温度：灯管启动15min后，红外处理仓温度在80℃-90℃； 1.7雨传感器：按外界雨量变化自动控制； 1.8避雷功能：应有防雷击功能或加装避雷装置； 1.9远红外虫体处理致死率不小于98%，虫体完整率不小于95%； 1.10排水装置：能有效将雨、虫分离，箱内无明显积水； 1.11耐电压：1500V/1min无击穿 2、主体不锈钢材质。外观平整光滑，无尖角、锐边和毛刺。 3、根据监测虫情信息可传输于频振诱控系统及天敌防控系统进行设备开关控制。 4、可实现国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输。 ★5、必须能够接入中国农作物有害生物监控信息系统。能通过手机或PC现场查看。 6、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 7、可以实现数据的本地化存储，下载。 8、可自动完成诱集、处理、图像采集、数据上传存储。数据采集时间间隔可以设置。 9、具有虫类识别计数功能，能够识别不少于35种主要农业虫类。识别率不小于80%。 ★10、带刻度圆形接虫盘，最小刻度1cm。可自动清理落虫。 |
| 2 | 物联网农林小气候信息采集系统 | 1套 | 9万 | ★1、农林小气候信息采集系统：参照GB/T 24689.6-2009植物保护机械 农林小气候信息采集系统标准（响应文件中必须提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖竞标人公章)； 1.1绝缘电阻：≧2.5MΩ；符合GB-10396的安全标志； 1.2电源：AC220V/50HZ，工作电压：DC12V； 1.3采集基本功能数据：空气温度、空气湿度、土壤温度、土壤含水率、风速、风向、光照度、蒸发量、降雨量、气压信息采集功能； 1.4采集数据允差：气压测量允差±0.5%；空气温度测量允差±0.3℃；空气湿度测量允差±3%RH；土壤温度测量允差±0.3℃； 土壤含水率测量允差±10%；风速测量允差±（0.2m/s+5%）；风向测量范围八个方位；蒸发量测量允差±0.1%；降雨量测量允差±4%；光照度测量允差±8%； 1.5耐电压：1500V/1min无击穿 2、采集数据范围及分辨率： 气压测量范围0kPa～110KPa、显示分辨率0.01kPa； 空气温度测量范围-40～60℃、显示分辨率0.1℃； 空气湿度测量范围0～100%RH、显示分辨率1%RH； 土壤温度测量范围-40～60℃、显示分辨率0.1℃； 土壤含水率测量范围0～100%、显示分辨率1%； 风速测量范围0.2～35m/s、显示分辨率0.2m/s； 蒸发量测量范围0～10㎜/h、显示分辨率0.1㎜； 降雨量测量范围0～200㎜/h、显示分辨率0.1㎜； 光照度测量范围0～2×105Lx、显示分辨率0.1×103Lx； 太阳总辐射测量范围0～2000W、显示分辨率1W； 光合有效辐射测量范围0～2000W、显示分辨率1W； 3、主机功率：≤200mA（12V），整机功耗：≤600mA（12V）； 4、风速风向传感器采用不锈钢材料制作，监测高度 h≥4m，配置固定拉线； 5、空气温湿度传感器置于百叶箱内尺寸：符合百叶箱要求。 6、无外电供给情况下，设备仍然可工作96小时以上，以保证数据完整性； 7、设备所采集的数据每10分钟自动上传一次； 8、可实现国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输。 9、根据监测气象信息可传输于设施农业测控系统进行设备的开关控制； ★10、必须能够接入中国农作物有害生物监控信息系统。能通过手机或PC现场查看。 11、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 12、可以实现数据的本地化存储。 |
| 3 | 农业生态远程监测系统 | 1套 | 5万 | ★1、农业生态远程监测系统：参照GB/T 24689.5-2009 植物保护机械 农林生态远程实时监测系统标准（响应文件中必须提供国家农机具质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构出具的检验报告复印件并加盖竞标人公章)； 1.1供电方式：AC220V/50HZ； 1.2绝缘电阻：≧2.5MΩ；符合GB-10396的安全标志； 1.3观测半径约：25m 1.4分辨能力：20m距离10*10㎜清晰辨别，8m距离1*1㎜清晰辨别，夜间10m距离10*10㎜清晰辨别； 1.5采集系统水平转角≧350°；垂直转角≧90°； 2、可对频振诱控系统、天敌防控系统、微生物喷雾系统、设施农业测控系统进行微观调配； 3、可实现国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输。 ★4、必须能够接入中国农作物有害生物监控信息系统。能通过手机或PC现场查看。 5、操作方式多样，可实现网页版、PC客户端、手机APP实时数据同步。 6、远近可调整。可以实现数据的本地化存储 |
| 4 | 鼠情监测预警系统 | 1套 | 4万 | 设备：含鼠害远程信息采集设备及鼠害数据分析软件系统。 采集数据类型：视频/照片 视频质量：1080P高清视频 存储格式：AVI/WMV/MP4,BMP/JPGE/JPG 有效像素720*480,1280*720,1920*1080，2040*1536 感应拍照启动时间：0.2-0.3秒 数据接口：USB2.0 通信频段：7模全网通 通信模式：TCP/IP HTTP FTP 工作模式：定时唤醒、红外组合唤醒、 侦测功能：红外侦测，移动侦测、重量侦测 数据信息可按站点、日期分类，可按权限使用 采集信息可显示出照片、重量、采集时间、位置（经纬度）。 366*24小时实时数据采集，人工智能图像识别，显示害鼠体态、毛色、轮廓等特征，实现鼠种鉴别，鼠名、鼠情采集趋势图、鼠类种群数量动态分析。 支持历史数据导入系统分析，可按日、月、年自动生成鼠情变化曲线图。 鼠情采集报警提醒。 支持远程故障判断、处理。 可根据使用单位所需接入对应的平台。 工作温度：-30-75°C |
| 5 | 物联网信息处理控制系统 | 1套 | 12万 | 1、服务器 无脚轮塔式机箱；英特尔®至强® E5-2403或以上处理器；600 MHz RDIMMS；4GB内存，2TB硬盘；PERC H310 集成 RAID 控制器，全高；功率350W；内置16X SATA DVD+/-RW光驱；304不锈钢材质无脚轮机柜；可内置电源、服务器、路由器、交换机、UPS电源等设备，方便操作。壁厚约2cm。尺寸约：160cm*100cm*60cm。 2、路由器 MIPS 600MHz网络处理器，工作电压AC220V，功率≤6W；网络标准IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x；网络协议ARP，DNS，DHCP，静态路由管理，动态路由协议（RIP-1/RIP-2）；广域网接口2-4个，局域网接口1-3个，内置防火墙，支持Qos，支持VPN；全中文配置界面，支持WEB和远程管理，支持定时自动重启，支持配置分级保护，支持配置文件备份和载入，支持在线升级，支持策略库自动更新，支持系统日志，提供诊断工具（PING、Tracert）；基于ACL实现ARP防御，报文过滤，入侵检测，病毒防御，报警机制，攻击防御，日志保存。 3、交换机 端口16个，MAC地址表 8K，缓存1.25Mbits，包转发率 2.38Mpps，交换容量3.2Gbps，输入电压100-240V AC，功耗最大6W。自然散热。 4、UPS电源 后备式，额定功率1KVA，后备时间≥60分钟，阀控式铅蓄电池，输入电压162-286V，输入频率40Hz-55 Hz，输出电压220V，输出频率50+1Hz，输出正弦波，具过放电保护、短路保护和过载保护。 ★5、信息处理系统 系统及硬件支持并能够实现数据的国家、省、市、县四级网络信息处理、储存、传输。可以实现数据的本地化存储并自主可控。可通过网页、PC客户端、手机APP操作，三者可实时数据同步。操作系统必须包含智能虫情测报灯、气候监测仪、重大病害智能监测仪、田间实时监测系统四个模块。且可扩展其他功能模块。具有虫类识别计数功能，能够识别不少于35种主要农业虫类。识别率不小于80%。通过该操作系统以上四个模块必须都能够接入中国农作物有害生物监控信息系统。 |
| 6 | 害虫性诱自动诱捕器 | 1套 | 3.5万 | 1、测报系统硬件，采用30W太阳能供电、DC12V 20AH锂电池蓄电，GPS定位精度50米、进虫口数量3个、远程传输虫情、风向风力、温湿度、光照度及雨感等数据至电脑/手机终端，实时反馈害虫发生及气候因子情况，虫情统计时段时/天/月/年。 2、采用昆虫信息素性诱剂诱芯引诱害虫，通过进虫孔进入诱捕容器内利用高压电网DC6000V击杀害虫后，落入监测点获得数据。 3、手机/电脑登录后台后可远程查看相应数据，并且能根据靶向害虫的生活习性规律，远程控制电网的工作时间或开关闭设备。 4、设备具有自诊断与告警输出、大数据气象监测、支持多频段网络传输、支持本地串口调试、内置设备云协议，支持远程升级服务。 5、计数方式采用双通道红外脉冲检测。 6、设计寿命5年、高压电网具有安全防护、电池箱体具有防盗螺丝、配置专用水泥底座。 |
| 7 | 农作物病虫害实时监控物联网辅助设备 | 1批 | 5万 | 1、固定IP光纤免费壹年（电信通讯）。 2、观测场标牌：喷绘布底衬白铁皮角架子，长宽约：1.8 x1.2米，高约：2.4米，不绣钢。以及标牌内容。 3、观测场围栏和设备基座及安装等。 4、简易交通工具。 |